SS0410自動校溫體溫計

SS0410為一自動校溫及自動測試的體溫計，本產品使用了一個專門為體溫計而設計的4位元MCU，它將溫度偵測線路、低電壓偵測線路及穩壓電路..等設計在同一個IC裡面，因此本產品在一定的電壓範圍內所量測到的溫度非常穩定而且準確。

本產品的自動校溫功能可自動找出最佳化的溫度曲線，儲存在每一支溫度計的MCU記憶體內，不必因偵測器、電阻、電容..等之誤差而需每支調校所帶來的因擾與耗時，更可達到容易量產及降低成本。

- 主要功能

- 量測範圍32℃(89.6℉)～43℃(109.4℉)，顯示位數：小數點以下一位。

- 記憶最後一次量測的溫度。

- 量測結束提醒。

- 可選擇一般測溫方式或快速測溫方式。                                           注意:選擇自動校溫時，只能用一般測溫方式測溫，不能使用快速測溫方式

- 電壓不足偵測及顯示。

- ℃或℉可任意選擇或固定選擇。

- 自動關電。

- 自動校正溫度或手動校正溫度可選擇。

- 警報器頻率可選擇。

- 自我偵錯功能。

- 單鍵操作，按鍵時有KEY-TONE聲確認。

- 按鍵操作說明：（以下操作為選擇手動校正或自動校正完成後）

- 按MODE鍵開機

顯示幕全亮2秒後，顯示上次量測的溫度3秒(LCD顯示ICON “M”)，在這3秒內可按MODE鍵選擇要以℃或℉來量測溫度，按一次℃，再按一次℉重覆選擇，顯示幕並顯示L，當停止選擇℃或℉2秒後自動進入量測，此時℃或℉閃爍。量測結束有警告聲提醒，若超過37.5℃以急促聲音警告發燒狀況(OPTION有選擇此功能)，此時顯示幕上顯示的溫度即為正確的體溫。

- 除了在開機顯示幕全亮2秒及選擇℃或℉的時間外，其它時刻只要有顯示，按MODE鍵即可關機。

- 如沒有按關機，只要10分鐘(最後按鍵算起)即自動關機。

- OPTION選擇

- 警告音頻率選擇　　　　　　 0： 4KHZ       1： 5.3KHZ

- ℃或℉選擇　　　　　　　　 0： ℃　     　1： ℉

- 自動偵測或手動偵測選擇     0： 自動校溫   1： 手動校溫

- 一般測溫方式或快速測溫方式 0 : 快速測溫   1 :一般測溫

*PS:1.OPTION選擇必須在POWER ON前依所需狀況設定完成

2.OPTION的選擇PIN一定要接VCC或VSS(視設定)，不能空接

- IC特性

- 工作電壓： 1.5 VOLT

- 量測溫度解析度0.01℃(℉),準確度±0.05℃～0.1℃(0.1～0.2℉)

- 量測溫度頻率約1秒

- 配合的感測器SEMITEC THERMISTER 503ET (TYPE A～E)

- 自動校溫中心溫度：37.00℃(98.6℉)

- LCD DRIVE METHOD:1/4DUTY 1/2BIAS

- 其它說明

- 當電池電壓不足時，顯示幕上顯示LOW BAT的符號

- 當溫度偵測器(SENSOR)短路或斷路顯示Err，當溫度超過可量測的範圍＞43℃顯示H，當溫度低於可量測的範圍＜32℃顯示L。

- 自動校溫操作：接上電源，LCD全亮2秒，將SENSOR置於37℃之恆溫槽內，按MODE鍵，顯示幕上顯示CAL，同時℃或℉閃爍，即進入自動校溫，校正完畢顯示中心溫度37℃並以警告聲提醒10秒後顯示幕熄滅，即自動校溫完成。

- 自動校溫只能在第一次POWER ON時操作一次，如要重新操作必須將電源OFF再POWER ON。

- 恆溫槽的37℃務必準確，該支體溫計的準確度即以此為依據。

- 中心溫度37℃如不準確，誤差±0.8℃即無法自動校溫，顯示Err並以短促聲提醒。

- 採用手動校溫時，將SENSOR置於37℃之恆溫槽內，調整R3電阻(原30K OHM)，至顯示幕上顯示的溫度為37℃。

P.S 在展示或測試自動校溫功能時，不方便有恆溫槽，可用電阻（阻值30.01K）代替恆溫槽，做為展示及測試用。其方法為將溫度偵測器（SENSOR）取下，接上30.01K電阻，即可進行自動校溫工作，校溫完成，取下電阻再接上SENSOR即可，（注意:校溫完成後不可有斷電情形）。

- Display format :

| P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | C02 | C03 | C04 | S01 | S02 | S03 | S04 | S07 | S08 | S09 |

L5

L1

○

L2

. L4

L3

M

D3

D2

D1

D5

Pin assignment

| LCD PIN | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC PAD | C01 | C02 | C03 | C04 | S01 | S02 | S03 | S04 | S07 | S08 | S09 |
| C01 | C01 |  |  |  | 2A | 2B | 3A | 3B | 5A | 5B | L1 |
| C02 |  | C02 |  |  | 2F | 2G | 3F | 3G | 5F | 5G | L2 |
| C03 |  |  | C03 |  | 2E | 2C | 3E | 3C | 5E | 5C | L3 |
| C04 |  |  |  | C04 | 2D | 1BC | 3D | L5 | 5D | M | LB |

- 應用線路圖 :

1

2

3

4

A

B

C

D

4

3

2

1

D

C

B

A

Title

Number

Revision

Size

A

Date:

2-Jan-2003

Sheet    of

File:

E:\·Å«×\SS0410

Drawn By:

C1

0.1U

BAT.1

1.5V

C4

0.1U

C2

0.1U

GND

R3

30K

C6

332

GND

C5

0.1U

BUZ1

BUZZER

C3

0.1U

VDD

31

NC

32

START

33

RESET

1

GND

2

CX

3

RR

4

RT

5

BZ

7

BZB

8

COM1

9

COM2

10

COM3

11

COM4

12

NC

6

VDD1

30

CPU2

29

CPU1

28

VDD2

27

JP4

26

JP3

25

JP2

24

JP1

23

NC

22

SEG9

21

SEG8

20

SEG7

19

SEG6

18

SEG5

17

SEG4

16

SEG3

15

SEG2

14

SEG1

13

U1

SS0410

t

RT1

503ET

SW1

MODE

GND

LCD

(1/4 DUTY  1/2 BIAS)

SS0410

J1

J3

J2

J4

0: 4K

1: 5.3K

0: C

1: F

0:¦Û°Ê®Õ·Å

1:¤â°Ê®Õ·Å

0:§Ö³t´ú·Å

GND

1:¤@¯ë´ú·Å

- 溫度計正常操作流程 ---

START

X

MEASURING

DISPLAY THE

HIGHEST VALUE

X

DISPLAY H

DISPLAY L

ALARM

TEMP＞43℉

TEMP＜32℃

℃/℉ FLASH 1HZ

YES

YES

YES

NO

NO

DISPLAY LCD ALL ON 2 SEC

LAST MEASURE

TEMP. 2 SEC.

SHOW L ℃/℉ 0.5 SEC

L ℃/℉

L ℃

L ℉

TIMPERATURE

MEASURE OK

DISPLAY NO CHANGE OVER 4/8 SEC

PRESS ON/OFF KEY

NO-PRESS ON/OFF KEY

PRESS ON/OFF KEY

SELECT SCALE

(℃/℉ FLASH 1 Hz)

POWER OFF

PRESS ON/OFF KEY

NO-PRESS KEY 3 SEC

IN 10 MINUTES

- PAD ASSIGNMENT :

PAD COORDINATE :                                                       (1390 , 1350)

| ,No | Name | X | Y | No | Name | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | RESET GND CX RR RT NC BZ BZB COM1 COM2 COM3 COM4 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 | 87.5 87.5 87.5 87.5 141.55 329.65 487.65 645.65 802.5 952.5 1102.5 1252.5 1302.5 1302.5 1302.5 1302.5 1302.5 | 742.55 606.05 419.55 239.45 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 223.35 353.35 468.35 583.35 698.35 | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | SEG8 SEG7 SEG8 SEG9 NC JP1 JP2 JP3 JP4 VDD2 CUP1 CUP2 VDD1 VDD NC START | 1302.5 1302.5 1302.5 1302.5 1182.7 1052.7 932.7 812.7 692.7 562.7 322.5 437.5 207.5 87.5 87.5 87.5 | 813.35 928.35 1043.35 1173.35 1262.5 1262.5 1262.5 1262.5 1262.5 1262.5 1262.5 1262.5 1262.5 1262.5 1058.55 900.55 |

*SUBSTRATE CONNECT GND

- 電氣特性 :

ABSOLOUTE MAXIMUM RATINGS

at Ta=0 to 70℃,GND= 0V

| Name | Symbol | Range | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximum Supply Voltage | VDD | -0.3 to 1.8 | V |
|  | VDD1 | -0.3 to 1.8 | V |
|  | VDD2 | -0.3 to 3.6 | V |
| Maximum Input Voltage | Vin | -0.3 to VDD+0.3 | V |
| Maximum Output Voltage | Vout1 | -0.3 to VDD1+0.3 | V |
|  | Vout2 | -0.3 to VDD2+0.3 | V |
| Maximum Operating Temperature | Topg | 0 to +70 | ℃ |
| Maximum Storage Temperature | Tstg | -25 to +125 | ℃ |

ALLOWABLE OPERATING CONDITIONS

at Ta=0 to 70℃,GND= 0V

| Name | Symb. | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supply Voltage | VDD |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | V |
|  | VDD1 |  | 1.0 | 1.1 | 1.3 | V |
|  | VDD2 |  | 2.0 | 2.2 | 2.6 | V |
| Operating current | Iop | RFC operating | 20 | 45 | 60 | uA |
| Stand-by current | Isb | STOP mode | - | - | 1 | uA |
| Voltage detector | Vbat |  | 1.15 | 1.25 | 1.35 |  |
| Input “H” Voltage | Vih1 | Ag Battery Mode | VDD-0.7 | - | VDD+0.7 | V |
| Input “L” Voltage | Vil1 |  | -0.7 | - | 0.7 | V |
| Oscillator Freq | Fopg1 | Built-in oscillator | - | 128 | - | KHZ |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Input Resistance

| Name | Symb. | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “L” Level Hold Tr.(START) | Rllh1 | Vi=0.2VDD1 | 10 | 40 | 100 | Kohm |
| START Pull-Down Tr. | Rmad1 | Vi=VDD1 | 200 | 500 | 1000 | Kohm |
| RES Pull-Down R | Rres1 | Vi=GND or VDD1 | 5 | 20 | 50 | Kohm |

DC Output Characteristics

| Name | Symb. | Condition | Port | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Output ”H” Voltage | Voh1c | Ioh=-200uA | SEG1~9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | V |
| Output ”L” Voltage | Vol1c | Iol=400uA |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | V |

Segment Driver Output Characteristics

| Name | Symb. | Condition | For | Min. | Typ. | Max. | Unit. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 Bias Display Mode |  |  |  |  |  |  |  |
| Output ”H” Voltage | Voh12f | Ioh=-1uA | SEG-n | 2.2 |  |  | V |
| Output ”L” Voltage | Vol12f | Iol=1uA |  |  |  | 0.2 | V |
| Output ”H” Voltage | Voh12g | Ioh=-10uA | COM-n | 2.2 |  |  | V |
| Output ”M” Voltage | Vom12g | Iol/h=+/-10uA | COM-n | 1.0 |  | 1.4 | V |
| Output ”L” Voltage | Vol12g | Iol=10uA |  |  |  | 0.2 | V |

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  25059422

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376