压电测速传感器

一  PVT压电测速传感器：

PVT是固态压电式速度测量器件。很多振动分析需要测量以“英寸/秒”为单位的振动信号，PVT固有的衰减高频信号的特性使得它能更好的测量低频振动。PVT传感器从根本上来说是一个内置可产生对应速度输出的集成电路的加速度传感器。

二  系统噪声：

PVT可以消除很多低频测量中的信号噪声。集成电路放大低频信号，同时削弱高频信号，这增大了低频电压输出，过滤了高频噪声。这种固有的过滤特性避免了高频信号引起的互调失真和滑移。

三  PVT应用：

消除造纸机蒸汽密封泄露产生的高频噪声；

消除泵和管道系统中气穴现象产生的高频噪声。

四  PVT比电测速传感器的优越性：

- PVT没有可移动部件，所以更可靠，并适应各种方向。

- 因为没有内置线圈，可减少电磁场干扰。

- PVT可提供更低的频率响应。

五  PVT传感器种类：（频率@3dB)

| 型号 | 类型 | 灵敏度mV/in/sec | 低频 | 高频 | 速度范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 793V | 压缩型 | 100 | 2.5Hz | 7000Hz | 50in/sec peak |
| 793V-5 | 剪切型 | 500 | 5.0Hz | 7000Hz | 10in/sec peak |
| 797V | 剪切型 | 100 | 1.6Hz | 7000Hz | 50in/sec peak |

793V / 793V-5型PVT传感器

特点：

- 本安认证可选

- 工业级，抗恶劣环境

- 消除高频信号引起的失真

- 抗腐蚀

- 可测极低振动，低噪信号

- 防错配线保护

参数指标：

动态参数               所有型号   793V    793V-5     单位

灵敏度@±10%,25℃                 100      500    mV/in/sec

速度范围                           50       10     in/sec peak

振幅非线性               1%

频响：±10%                      3—3500   8—3500     Hz

±3dB                     2.5-7000   5—7000     Hz

共振频率，封装          15kHz

横向灵敏度，最大        轴向5%

温度影响                -50℃  -5%

+80℃ +3%

+120℃ -5%

电参数                所有型号   793V    793V-5     单位

供电：电压            18—30VDC

整流二极管      2—10mA

电噪声：

带宽 2.5Hz—25kHz            100      40       μin/sec

频谱       10Hz              10      4.0     μin/sec/√Hz

100Hz              1.0     0.4      μin/sec/√Hz

1000Hz              0.2    0.05      μin/sec/√Hz

绝对相移，通常优于           tan-12/f或2℃  tan-15/f或2℃

输出阻抗（@4mA供电）

优于              5000/f   25000/f

或200Ω  或200Ω

偏压输出             10VDC

接地                 外壳绝缘，内部屏蔽

温度范围             -50—120℃

振动极限             250g peak

冲击极限             2500g peak

电磁灵敏度           25μin/sec/gauss

密封                 密封

张力灵敏度           0.0005in/sec/μstrain

重量                 145克

外壳材料             316L不锈钢

封装                 1/4-28接触孔

输出接口             MIL-C-5015  2针

接线定义   信号/供电   A针/白

共地        B针/黑

电缆       匹配接头   Wilcoxon R6(Amphenol 97-3106A-10SL-4S)

推荐电缆   J9T2, 2根屏蔽电缆，Tefzel护套，30pF/ft

可选：     793V型可选本安认证；不锈钢易弯软管；10英尺长密

封电缆（793VS或793VSG）；温度传感器（793VT），

客户特定灵敏度，低频滤波，电缆长度，接头。

提供附件： SF6封装柱头螺栓，标定数据

可选附件： R6SL-J9T2-XX 防溅射电缆，磁屏蔽，SF8柱头螺栓，

供电电源，放大器，信调。

外形尺寸：

797V 型PVT传感器

特点：

- 抗恶劣环境

- 消除高频信号引起的失真

- 抗腐蚀

- 防静电

- 防错配线保护

- 适应各种方向

参数指标：

动态参数                   数值           单位

灵敏度@±10%,25℃          100          mV/in/sec

速度范围                    10           in/sec peak

振幅非线性                  1%

频响：±10%                 2—3500      Hz

±3dB                 1.6-7000     Hz

共振频率                    18           kHz

横向灵敏度，最大            轴向5%

温度影响                    -50℃  -15%

+120℃ +10%

电参数                      数值         单位

供电：电压                  18—30       VDC

整流二极管            2—10       mA

电噪声：

带宽 2.5Hz—25kHz       100        μin/sec

频谱       10Hz         10         μin/sec

100Hz         0.8         μin/sec

1000Hz         0.1        μin/sec

输出阻抗（@4mA供电）优于  5000/f  或200Ω

偏压输出             10VDC

接地                 外壳绝缘，内部屏蔽

温度范围             -50—120℃

振动极限             250g peak

冲击极限             2500g peak

电磁灵敏度           25μin/sec/gauss

密封                 密封

张力灵敏度           0.004in/sec/μstrain

重量                 148克

外壳材料             316L不锈钢

封装                 1/4-28紧配合插头  螺纹

输出接口             MIL-C-5015  2针

接线定义   信号/供电   A针/白

共地        B针/黑

外壳        地

电缆       匹配接头   R6型

推荐电缆   J9T2A

可选：     本安认证。

提供附件： #12105-01紧配合插头；标定数据（level 3）。

外形尺寸：

高温加速度传感器

提供三种优于普通工业级加速度、温度高于120℃的传感器选型， FireFET系列、793-6型和797-6型，他们的最高温度可达150℃。这类传感器主要用于需要特殊温度保护的场合，比如造纸机的烘干部分。

如果要求温度高于150℃，则选376/CC701HT这一特殊型号，它由三部分组成：传感器部分（376），电荷转换器（CC701HT）和连接电缆。这种结构将对温度敏感的放大器（电荷转换器）从传感器中分离出来，使得传感部分可以耐高温。因为所有电荷模式的传感器，在读数时都必须特别注意连接电缆的可靠，任何电缆移动都会产生错误信号（摩擦效应）。

高温加速度传感器：（频率@3dB)

| 型号 | 类型 | 灵敏度 | 低频 | 高频 | 加速度范围 | 温度上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 376 | 压缩型 | 25pC/g | 1Hz | 12000Hz | 500g peak | 260℃ |
| 376/CC701HT | 系统 | 100mV/g | 1Hz | 15000Hz | 50g peak | 260℃ |
| 793-6 | 压缩型 | 100mV/g | 1Hz | 12000Hz | 50g peak | 150℃ |
| 797-6 | 剪切型 | 100mV/g | 1Hz | 11000Hz | 50g peak | 150℃ |

376型高温加速度传感器

特点：

- 工业级，抗恶劣环境

- 电荷输出

- 与地绝缘

- 260℃工作范围

动态参数

灵敏度@25℃                 25pC/g

加速度范围                   未应用

振幅非线性                   1%

频响：±5%                   3—6000Hz

±10%                  2—8000Hz

±3dB                  1—12000Hz

共振频率                     30kHz

横向灵敏度，最大             轴向7%

温度影响                     -50℃  +10%

+260℃ +20%

电参数

电容                        500pF

最小电阻                    1000MΩ

接地                        外壳绝缘

温度范围                    -50—260℃

振动极限                    500g peak

冲击极限                    5000g peak

密封                        焊接

张力灵敏度                  0.002g/μstrain

湿度极限                    100%RH

传感部分                    PZT陶瓷/压缩型

重量                        75克

外壳材料                    不锈钢

封装                        1/4-28接触孔

输出接口                    10-32  同轴

匹配接头                    R1

推荐电缆                    J3

接线定义   外壳       晶体，正

针         晶体，负

提供附件： SF6封装柱头螺栓，标定数据（level 3）。

外型尺寸：

376/CC701HT型加速度/电荷放大器系统

特点：

- 工业级，抗恶劣环境

- 电荷输出

- 与地绝缘

- 260℃工作范围

动态参数

灵敏度@25℃                 100mV/g, ±10%

加速度范围                   50g

振幅线性(满量程)              1%

频响：±10%                  2—10000Hz

±3dB                  1—15000Hz

共振频率                     30kHz

横向灵敏度，最大             轴向7%

温度影响                     -50℃  -10%

+260℃ +20%

电参数

供电：      电压源            18—30VDC

整流二极管        2—10 mA

电噪声：    带宽              0.001g  peak

输出阻抗                      <100Ω

偏压输出                    12VDC

接地                        外壳绝缘

温度范围：  376             -50—260℃

CC701HT         -40—100℃

振动极限                    500g peak

冲击极限                    5000g peak

张力                        0.002g/μstrain

传感部分                    PZT陶瓷/压缩型

重量：      376             75克

CC701HT        40克

外壳材料                    316L不锈钢

封装                        1/4-28接触孔

输出接口                    BNC 插座

标准电缆                    R1-1-J3-12

接线定义   外壳        共地

针          供电/信号

提供附件： SF6封装柱头螺栓，标定数据（level 3）。

备注： 可提供不同长度的电缆。

外型尺寸：

FireFET 793-6型加速度传感器

特点：

- 耐高温，工作温度可达150℃

- 抗恶劣环境，抗腐蚀

- 密封性好

- 与地绝缘

- 防静电

- 防错配线保护

动态参数

灵敏度@25℃，±10%          100mV/g

加速度范围                   50g peak

振幅非线性                   1%

频响：±5%                   4—5000Hz

±10%                  3—7000Hz

±3dB                  1—12000Hz

共振频率                     20kHz

横向灵敏度，最大             轴向5%

温度影响                     -50℃  -5%

0℃ +2%

+150℃ -5%

电参数

供电： 电压                18—30 VDC

整流二极管          2—4 mA

电噪声（等效为g 或 μg/√Hz）：

带宽 2.5Hz—25kHz      0.3 mg

25℃       150℃

频谱       10Hz        10         30

100Hz         3         10

# 1000Hz         2         6

偏压输出                    12VDC    11VDC

接地                        外壳绝缘，内部屏蔽

输出阻抗 最大               100Ω

温度范围                    -50—150℃

振动极限                    500g peak

冲击极限                    2500g peak

电磁灵敏度（等效为g）       15μg/guass

密封                        完全密封

张力灵敏度                  0.0005g/μstrain

传感部分                    PZT陶瓷/压缩型

重量                        135克

外壳材料                    316L不锈钢

封装                        1/4-28接触孔

输出接口                    2针，MIL-C-5015型

匹配接头                    R6

推荐电缆                    J9T2A

接线定义     外壳          接地

A           供电/信号

B           公共端

提供附件： SF6封装柱头螺栓，标定数据（level 3）。

外型尺寸：

FireFET 797-6型加速度传感器

特点：

- 耐高温，工作温度可达150℃

- 抗恶劣环境，抗腐蚀

- 密封性好

- 与地绝缘

- 防静电

- 防错配线保护

- 适应各种方向

动态参数

灵敏度@25℃，±10%          100mV/g

加速度范围                   50g peak

振幅非线性                   1%

频响：±5%                   4—5000Hz

±10%                  3—7000Hz

±3dB                  1—11000Hz

共振频率                     20kHz

横向灵敏度，最大             轴向5%

温度影响                     -50℃  -5%

0℃ +2%

+150℃ -5%

电参数

供电： 电压                18—30 VDC

整流二极管          2—4 mA

电噪声（等效为g 或 μg/√Hz）：

带宽 2.5Hz—25kHz      0.3 mg

25℃       150℃

频谱       10Hz        10         30

100Hz         3         10

# 1000Hz         2         6

偏压输出                    12VDC    11VDC

接地                        外壳绝缘，内部屏蔽

输出阻抗 最大               100Ω

温度范围                    -50—150℃

振动极限                    500g peak

冲击极限                    2500g peak

电磁灵敏度（等效为g）       5μg/guass

密封                        完全密封

张力灵敏度                  0.001g/μstrain

传感部分                    PZT陶瓷/剪切型

重量                        145克

外壳材料                    316L不锈钢

封装                        1/4-28紧配合插头  螺纹

输出接口                    2针，MIL-C-5015型

匹配接头                    R6

推荐电缆                    J9T2A

接线定义     外壳          接地

A           供电/信号

B           公共端

提供附件： 1/4-28紧配合螺纹，标定数据（level 3）。

外型尺寸：

三轴加速度传感器

三轴传感器是由三个传感元件封装在一起组成的，这使得它可在单个安装位置上获得不同方向的数据。数据采集速度提高，固有的兼容性读数和配线简易，都使该种传感器可以永久性安装。

三轴加速度传感器：（频率@3dB）

| 型号 | 类型 | 灵敏度 | 低频 | 高频 | 加速度范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 993A | 剪切型 | 100mV/g | 2Hz （3个轴） | 2000Hz | 50g peak |
| 993A-5 | 剪切型 | 100mV/g | 2Hz （3个轴） | 2000Hz | 50g peak |
| 993B-5 | 剪切型 | 25mV/g | 2Hz （3个轴） | 7000Hz (X&Y) 10000Hz (Z) | 150g peak |
| 993B-6 | 剪切型 | 50mV/g | 2Hz （3个轴） | 7000Hz (X&Y) 10000Hz (Z) | 75g peak |
| 993B-7 | 剪切型 | 100mV/g | 2Hz （3个轴） | 7000Hz (X&Y) 10000Hz (Z) | 40g peak |

两轴传感器是由二个传感元件封装在一起组成的，如需要，请与我们联系。

993A型三轴加速度传感器

特点：

- 抗恶劣环境

- 易于安装

动态参数

灵敏度@25℃，±10%          100mV/g

加速度范围                   50g peak

振幅非线性                   1%

频响：所有通道 ±10%         2—2000Hz

横向灵敏度，最大             轴向5%

温度影响                     -50℃  +10%

+25℃   0%

+80℃  +3%

+120℃ -7%

电参数

供电： 电压                  18—30 VDC

整流二极管            2—10 mA

电噪声（等效为g）：

带宽 2.5Hz—25kHz        150μg

频谱       10Hz          20μg/√Hz

100Hz           2μg/√Hz

# 1000Hz           0.6μg/√Hz

偏压输出                       12VDC

接地                           外壳绝缘，内部屏蔽

输出阻抗 最大                  100Ω

温度范围                      -50—120℃

振动极限                      500g peak

冲击极限                      5000g peak

电磁灵敏度（等效为g）         100μg/guass

密封                           环氧

张力灵敏度                     0.0005g/μstrain

传感部分                      PZT陶瓷/剪切型

重量                          88克

外壳材料                      硬铝

封装                          1/4-28紧配合插头  螺纹

输出接口                      4针，Bendix PC02A-8-4P

匹配接头                      R9W

推荐电缆                      J9T4

接线定义        外壳          空

A           Y轴，供电/信号

B           X轴，供电/信号

C           Z轴，供电/信号

D           共地

提供附件： 标定数据（level 2）。

外型尺寸：

993A-5型三轴加速度传感器

特点：

- 抗恶劣环境

- 工业级

- 易于安装

动态参数

灵敏度@25℃，±10%          100mV/g

加速度范围                   50g peak

振幅非线性                   1%

频响：所有通道 ±10%         2—2000Hz

横向灵敏度，最大             轴向5%

温度影响                     -50℃  +10%

+25℃   0%

+80℃   +3%

+120℃  -7%

电参数

供电： 电压                  18—30 VDC

整流二极管            2—10 mA

电噪声（等效为g 或 μg/√Hz）：

带宽 2.5Hz—25kHz        150μg

频谱       10Hz          20μg/√Hz

100Hz          2μg/√Hz

# 1000Hz          0.6μg/√Hz

偏压输出                     12VDC

接地                         外壳绝缘，内部屏蔽

输出阻抗 最大                100Ω

温度范围                     -50—120℃

振动极限                     500g peak

冲击极限                     5000g peak

电磁灵敏度（等效为g）        250μg/guass

密封                          环氧

张力灵敏度                   0.002g/μstrain

传感部分                     PZT陶瓷/剪切型

重量                         90克

外壳材料                     硬铝

封装                         10-32紧配合螺纹

匹配接头                     未提供

推荐电缆                     J98，6英尺

接线定义       外壳          空

绿线          X轴，供电/信号

红线          Y轴，供电/信号

白线          Z轴，供电/信号

黑线          共地

提供附件： 标定数据（level 2）。

外型尺寸：

993B系列三轴加速度传感器

特点：

- 密封，抗恶劣环境

- 频响范围宽

- 易于安装

- 防静电，防EMI/RFI（电磁/射频）干扰

- 反极性保护

- 低噪声，重量轻

动态参数                  993B-5      993B-6      993B-7

灵敏度@25℃，±10%       25mV/g       50mV/g     100mV/g

加速度范围                150g         75g        40g(peak)

振幅非线性                1%

频响：Z轴 ±3dB          2—10000Hz      -         -

X&Y轴 ±3dB        2—7000Hz        -         -

横向灵敏度，最大          轴向7%

温度影响                 -50℃  -10%

+120℃ +15%

电参数

供电： 电压             18—30 VDC

整流二极管       2—5 mA

电噪声（等效为g 或 μg/√Hz）：

带宽 2.5Hz—25kHz   336μg      220μg      160μg

频谱       10Hz     24μg/√Hz  15μg/√Hz  10μg/√Hz

100Hz     3.2μg/√Hz  2μg/√Hz  1.4μg/√Hz

# 1000Hz     2μg/√Hz  1.1μg/√Hz  1μg/√Hz

偏压输出                11VDC

接地                    外壳绝缘，内部屏蔽

输出阻抗 最大           400Ω

温度范围                -50—120℃

振动极限                500g peak

冲击极限                5000g peak

电磁灵敏度（等效为g）   100μg/guass

密封                    完全密封

张力灵敏度              0.0005g/μstrain

最大静压                100psi

传感部分                PZT陶瓷/剪切型

重量                    134克

外壳材料                316L不锈钢

封装                    1/4-28紧配合螺纹

匹配接头                未提供

推荐电缆                 J12，16英尺

接线定义     外壳        空

绿线       X轴，供电/信号

红线       Y轴，供电/信号

白线       Z轴，供电/信号

黑线       共地

提供附件： 标定数据（level 3）。

可选：  3根CSA本安型屏蔽电缆。

外型尺寸：

LPSTM4-20mA回路供电振动变送器

一  4-20mA输出振动变送器：

PC420振动变送器4-20mA线性输出，这种标准输出可与PLC或DCS等过程控制系统连接，使用户可以通过控制系统获得的采集数据和用户软件对机器/设备运行状况进行控制。

目前，获得4-20mA振动信号的最常用方法是，把单独的变送器或信号调制器与一个标准的加速度传感器相连。这种昂贵且繁复的方式现在被单个工业级的传感器所替代，并且这种传感器具有你所期望的输出。所有LPSTM具有不锈钢外壳和完全密封等标准工业级加速度的特性，并采用标准MIL型接头。4-20mA回路供电，线性对应于特定的传感器频率范围。每个LPSTM在出厂前已逐个标定，无须用户再标定。

为不同机型和使用环境的需要，提供了多种型号。

二  加速度原理与速度测量原理的比较：

如何选择可在全范围读取有用数据和适于整个振幅范围应用的传感器非常重要。多数马达在600cpm 到3600cpm之间运行，不平衡和往复式运动产生的振动频率范围在600cpm 到 120000cpm之间（10Hz 到 2000Hz 之间）。这类机器和应用选择速度速度输出原理的传感器比较适合，因为它对低频振动灵敏度高，对高频不敏感。

而加速度原理的传感器对高频的灵敏度高，或者说更关注了频率，该频率指示了轴承和齿轮啮合情况。但是，在高频振动的高端，会使加速度传感器过载，这种情况下，速度传感器就用来削弱高频信号。

总的来说，速度传感器适用于通常情况下的测量，加速度传感器适用于轴承类的测量。如果加速度因为高频过载而不适用，则切换到低灵敏度或速度传感器。

三  PC420产品系列：

| 基本型 | 输出范围 | 本安型 |  |  | 防爆型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （图标） | （图标） |  |  |
| （图片） |  | （图片） | （图片） | （图片） | （图片） |
| PC420A-5 | 0—5g | PC420AE-5 | PC420A-5-33 | PC420A-5-33A | PC420A-5-33X |
| PC420A | 0—10g | PC420AE | PC420A-33 | PC420A-33C | PC420A-33X |
| PC420A-20 | 0—20g | PC420AE-20 | PC420A-20-33 | PC420A-20-33C | PC420A-20-33X |
| PC420V-05 | 0-0.5ips | PC420VE-5 | PC420V-05-33 | PC420V-05-33C | PC420V-05-33X |
| PC420V | 0-1ips | PC420VE-5 | PC420V-33 | PC420V-33C | PC420V-33X |
| PC420V-20 | 0-2ips | PC420VE-20 | PC420V-20-33 | PC420V-20-33C | PC420V-20-33X |
| PC420V-30 | 0-3ips | N/A | N/A | N/A | PC420V-30-33X |
| PC420V-50 | 0-5ips | N/A | N/A | N/A | PC420V-50-33X |
| PC420V2 | 0-1ips 动态100mV/ips | N/A | N/A | N/A | N/A |

PC420AE,PC420VE&X型本安&防爆变送器

一  PC420输出说明：

PC420提供了机器健康状况的全部读数。下表是PC420输出说明和选型指南。

Zone A:  好

新购置的设备振动范围通常落在此区内。

Zone B:  可接受

落在此区内的振动被认为是无限制长期运转情况下，可接受的。

Zone C:  不满意

落在此区内的振动被认为是长期连续运转情况下，不令人满意的。通常，在这种条件下设备只能运行有限的时间，直到偶发因素导致需要维修止。

Zone D:  不可接受

此区内的振动值足以导致机器设备损坏。

Class I:

发动机和设备的单个部分，在它正常运转条件下能完全与整个设备相连。（最高15kW的发电马达就是此类典型）

Class II:

无基座/中等尺寸的设备（典型为：15kW—75kW输出的电动马达），以及特殊基座/严密封装的发动机或设备（最高300kW）。

Class III:

具有刚硬/沉重的基座，可移动或转动，对振动测量方向相对限制较高的大设备。

Class IV:

大型的，有固定基座，可以移动或转动，对振动测量方向没有太大限制的设备。（例如，输出大于10MW的涡轮式发动机和燃气涡轮）。

外形尺寸：

PC420A系列加速度变送器（LPSTM）

特点：

- 抗腐蚀，密封性好

- 防静电

- 有过载保护

- 反极性保护

- 无须再标定

4-20mA输出

输出（±5%）              4—20mA DC

加速度范围  PC420A-5     0—5g  peak

PC420A       0—10g  peak

PC420A-20    0—20g  peak

频响：      ±3dB         2Hz—2kHz

重复性                    ±2%

固有频率                  18kHz

横向灵敏度，最大          5%

电参数

两线回路供电： 电压Vp    12—36 VDC

回路电阻RL（@24VDC）   600Ω

预热时间                30秒

接地                    外壳绝缘，内部屏蔽

温度范围                -40—85℃

振动极限                250g peak

冲击极限                2500g peak

密封                    完全密封

传感部分                PZT陶瓷/剪切型

重量                    162克

外壳材料                316L不锈钢

封装                    1/4-28接触孔

输出接口                2针，MIL-C-5015型

匹配接头                R6

推荐电缆                J9T2A

接线定义     外壳          接地

A           +正

B           -负

提供附件： SF6封装柱头螺栓，标定数据（level 2）

最大RL计算公式：

RL  = （Vp-12V）/20mA

接线图和外形尺寸：

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382